附件1

2026年4月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202604-TK-02 | 三维摄影测量系统 | 1. 相机分辨率：≥1000万像素，确保高精度捕捉薄膜反射镜的微观形变； 2. 测量速度：实时处理≥1 fps； 3. 测量精度：6μm + 6μm/m； 4. 同步触发：时延≤10 μs； 5. 软件功能：配备专业图像处理和数据分析软件，支持自动化测量与三维重构。 |  |  | 80 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202604-TK-03 | 六自由度调节机构（小型） | 平移运动行程：≮±10mm； 旋转运动行程：≮±10° 平移分辨率：≯0.2μm 旋转分辨率：≯2μrad 平移重复精度：≯0.5μm 旋转重复精度：≯4μrad 负载重量：≮8kg 真空兼容性：真空度≯1e-6mbar |  |  | 54.9 |  |  | 询价 |  |